## 总览
绍兴市上虞人民医院检验试剂耗材及配套服务项目（SYRMYY-SJ-2020-02)目录一览表 论证稿
标段号 | 标段名称 | 年预算(万元） | 中标服务费（元） | 备注
01 | 五分类血液分析项目 | 5 | 63.2911
02 | 全自动血型分析项目 | 50 | 632.9114
03 | 血凝项目 | 380 | 4810.1266
04 | 干式生化分析项目 | 175 | 2215.1899
05 | 电泳项目 | 50 | 632.9114
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 10 | 126.5823
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 2800 | 35443.038 | 可缺项，缺项率不高于20％
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 310 | 3924.0506 | 可缺项，缺项率不高于30％
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 85 | 1075.9494
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 10 | 126.5823 | 可缺项，缺项率不高于20％
11 | 急诊免疫试剂项目 | 180 | 2278.481
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 200 | 2531.6456 | 可缺项，缺项率不高于20％
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 40 | 506.3291 | 可缺项，缺项率不高于30％
14 | 尿干化学项目 | 5 | 63.2911
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 8 | 101.2658
16 | 血气分析试剂项目 | 55 | 696.2025
注：
1.需支持完成方法学性能验证（适用时）和每年1-2次的项目仪器校准工作并提供校准报告，配套提供其他检测相关校准品和耗材等。提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。支持双向lis通讯。可溯源，并提供相关资料。
2.安装要求：由销售方将货送至医院安装现场；验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；维保及提供维保需要的相关配件。

## 目录一览表
绍兴市上虞人民医院检验试剂耗材及配套服务项目（SYRMYY-SJ-2020-02)目录一览表
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 单位 | 权重系数%
01 | 五分类血液分析项目 | B001 | 五分类血常规（激光流式与核酸荧光染色技术）（末梢血、超敏CRP） | T | 100
02 | 全自动血型分析项目(检验科用） | B002 | *ABO/Rh血型确认（柱凝集法） | T | 85
02 | 全自动血型分析项目(检验科用） | B003 | ABO/Rh血型正反定型（柱凝集法） | T | 11
02 | 全自动血型分析项目(检验科用） | B004 | 不规则抗体筛查（柱凝集法） | T | 2
02 | 全自动血型分析项目(检验科用） | B005 | 抗体效价测定（柱凝集法） | T | 2
03 | 血凝项目 | B006 | 凝血酶原时间PT（凝固法） | T | 8
03 | 血凝项目 | B007 | 部分凝血活酶时间APTT（凝固法） | T | 8
03 | 血凝项目 | B008 | 纤维蛋白原FIB（Clauss法实测） | T | 8
03 | 血凝项目 | B009 | 凝血酶时间TT（凝固法） | T | 8
03 | 血凝项目 | B010 | *D-二聚体D-D(免疫比浊法) | T | 24
03 | 血凝项目 | B011 | 血管性血友病因子抗原(免疫比浊法) | T | 2
03 | 血凝项目 | B012 | 狼疮抗凝物 | T | 7
03 | 血凝项目 | B013 | 抗凝血酶III(AT III)(发色底物法) | T | 7
03 | 血凝项目 | B014 | VIII因子（FVIII）（凝固法） | T | 7
03 | 血凝项目 | B015 | *抗Xa活性 | T | 2
03 | 血凝项目 | B016 | FDP纤维蛋白降解产物 | T | 18
03 | 血凝项目 | B017 | 氯化钙 | ml | 0.2
03 | 血凝项目 | B018 | 稀释液 | ml | 0.2
03 | 血凝项目 | B019 | 一次性反应杯 | 个 | 0.6
04 | 干式生化分析项目 | B020 | 葡萄糖（葡萄糖氧化酶法） | T | 12
04 | 干式生化分析项目 | B021 | 钾(直接电极法) | T | 15
04 | 干式生化分析项目 | B022 | 钠（直接电极法） | T | 15
04 | 干式生化分析项目 | B023 | 氯（直接电极法） | T | 15
04 | 干式生化分析项目 | B024 | 淀粉酶（速率法） | T | 7
04 | 干式生化分析项目 | B025 | 尿素氮（比色法） | T | 7
04 | 干式生化分析项目 | B026 | 肌酐（酶法） | T | 7
04 | 干式生化分析项目 | B027 | 胆碱酯酶(速率法) | T | 2
04 | 干式生化分析项目 | B028 | *血氨(比色法) | T | 1
04 | 干式生化分析项目 | B029 | 丙氨酸氨基转移酶(速率法） | T | 5
04 | 干式生化分析项目 | B030 | 天门冬氨酸氨基转移酶（速率法） | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B031 | *总胆红素（比色法） | T | 1
04 | 干式生化分析项目 | B032 | 肌酸激酶(速率法) | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B033 | 肌酸激酶同工酶MB(速率法) | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B034 | 乳酸脱氢酶测定干片(速率法) | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B035 | 钙（比色法） | T | 8
04 | 干式生化分析项目 | B036 | *乳酸(比色法) | T | 1
04 | 干式生化分析项目 | B037 | 脂肪酶（速率法） | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B038 | 血清淀粉样蛋白A(乳胶增强免疫比浊法) | T | 0.5
04 | 干式生化分析项目 | B039 | 电解质参比液 | ml | 1
05 | 电泳项目 | B040 | *血清蛋白（毛细管电泳） | T | 95
05 | 电泳项目 | B041 | 免疫分型（毛细管电泳） | T | 4
05 | 电泳项目 | B042 | 血红蛋白电泳（毛细管电泳） | T | 1
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | B043 | 糖化血红蛋白（离子交换HPLC法） | T | 100
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B044 | 乙肝表面抗原II | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B045 | 乙肝表面抗体 | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B046 | 乙肝E抗原 | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B047 | 乙肝E抗体 | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B048 | 乙肝核心抗体 | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B049 | 乙肝核心抗体IgM | T | 2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B050 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | T | 3
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B051 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | T | 3
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B052 | *游离三碘甲状腺原氨酸 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B053 | *游离甲状腺 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B054 | *三碘甲状腺原氨酸 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B055 | *甲状腺素 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B056 | *甲状腺球蛋白 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B057 | *促甲状腺素 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B058 | 糖类抗原125 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B059 | 糖类抗原153 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B060 | 糖类抗原199 | T | 3
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B061 | 糖类抗原724 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B062 | *癌胚抗原 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B063 | *甲胎蛋白 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B064 | *细胞角蛋白19片段 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B065 | 神经元特异性烯醇化酶 | T | 4
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B066 | 铁蛋白 | T | 4
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B067 | 游离前列腺特异抗原 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B068 | 前列腺特异抗原 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B069 | 维生素B12 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B070 | 叶酸二代 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B071 | C肽 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B072 | 胰岛素 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B073 | 地高辛 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B074 | 肌钙蛋白T(高敏肌钙蛋白T) | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B075 | 降钙素原 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B076 | 前脑利尿钠肽 pro-BNP II | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B077 | 胃泌素释放肽前体 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B078 | *降钙素 | T | 5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B079 | 促卵泡成熟激素 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B080 | 雌二醇 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B081 | 催乳素 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B082 | 黄体生成素 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B083 | 孕酮 | T | 1
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B084 | 睾酮 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B085 | 性激素结合球蛋白 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B086 | 鳞状上皮细胞癌抗原 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B087 | 皮质醇 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B088 | 25-羟基维生素D | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B089 | 甲状旁腺素 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B090 | 免疫球蛋白E二代 | T | 0.5
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B091 | 抗环瓜氨酸肽抗体 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B092 | 人绒毛膜促性腺激素 | T | 0.2
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | B093 | 人附睾蛋白4 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B094 | *糖类抗原CA50 | T | 1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B095 | *鳞状细胞癌相关抗原 | T | 1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B096 | 乙肝表面抗原 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B097 | 透明质酸 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B098 | 层黏连蛋白 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B099 | III型胶原蛋白 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B100 | IV型胶原蛋白 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B101 | 皮质醇 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B102 | 醛固酮 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B103 | 促肾腺皮质激素 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B104 | 肾素（检测其浓度） | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B105 | 弓形虫IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B106 | 风疹病毒IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B107 | 巨细胞病毒IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B108 | 单纯疱疹病毒I-IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B109 | 单纯疱疹病毒II-IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B110 | 弓形虫IgG | T | 2
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B111 | 风疹病毒IgG | T | 2
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B112 | 巨细胞病毒IgG | T | 2
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B113 | 单纯疱疹病毒I-IgG | T | 2
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B114 | 单纯疱疹病毒II-IgG | T | 2
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B115 | 胰岛素样生长因子-1 | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B116 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV） | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B117 | 丙型肝炎病毒IgG抗体（HCV） | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B118 | 梅毒螺旋体抗体（TP） | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B119 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应 | T | 5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B120 | 血管紧张素Ⅱ | T | 4
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B121 | 柯萨奇病毒B组IgM | T | 4
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B122 | 肺炎支原体IgM | T | 4
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B123 | 肺炎衣原体IgM | T | 4
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B124 | 腺病毒IgM | T | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B125 | 肺炎支原体IgG | T | 4
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B126 | *新型冠状病毒IgM | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B127 | *新型冠状病毒IgG | T | 7
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B128 | 糖类抗原242 | T | 3
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B129 | 抗缪勒管激素 | T | 3
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B130 | 底物液 | ml | 0.1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B131 | 稀释液 | ml | 0.1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B132 | 系统清洗液 | ml | 0.1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B133 | 清洗液 | ml | 0.1
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B134 | 样本杯 | 个 | 0.5
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | B135 | 反应杯 | 个 | 0.1
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | B136 | *胃蛋白酶原I | T | 34
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | B137 | 胃蛋白酶原II | T | 33
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | B138 | 胃泌素17 | T | 33
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B139 | *AMH | T | 28
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B140 | 未结合雌三醇 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B141 | 抑制素A | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B142 | 性激素结合球蛋白 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B143 | 妊娠相关血浆蛋白A | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B144 | 硫酸脱氢表雄酮 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B145 | 内因子抗体 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B146 | 促红细胞生成素 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B147 | 可溶性转铁蛋白受体 | T | 8
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | B148 | 甲胎蛋白（开放性神经管缺损筛查实验） | T | 8
11 | 急诊免疫试剂项目 | B149 | *全程C反应蛋白（免疫荧光定量） | T | 11
11 | 急诊免疫试剂项目 | B150 | *降钙素原（免疫荧光定量） | T | 11
11 | 急诊免疫试剂项目 | B151 | *肝素结合蛋白（免疫荧光定量） | T | 33
11 | 急诊免疫试剂项目 | B152 | 血清淀粉样蛋白A（免疫荧光定量） | T | 11
11 | 急诊免疫试剂项目 | B153 | 白介素6（免疫荧光定量） | T | 11
11 | 急诊免疫试剂项目 | B154 | 肌钙蛋白I（免疫荧光定量） | T | 3
11 | 急诊免疫试剂项目 | B155 | 肌红蛋白（免疫荧光定量） | T | 3
11 | 急诊免疫试剂项目 | B156 | 肌酸激酶同工酶（免疫荧光定量） | T | 3
11 | 急诊免疫试剂项目 | B157 | 氨基末端脑利钠肽前体（免疫荧光定量） | T | 11
11 | 急诊免疫试剂项目 | B158 | β－人绒毛膜促性腺激素（免疫荧光定量） | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B159 | 免疫球蛋白E IgE | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B160 | *免疫球蛋白G4 IgG4(散射比浊法) | T | 12
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B161 | *免疫球蛋白G IgG(散射比浊法) | T | 12
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B162 | 免疫球蛋白A IgA(散射比浊法) | T | 11
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B163 | 免疫球蛋白M IgM(散射比浊法) | T | 11
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B164 | 补体C4(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B165 | 补体C3(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B166 | 白蛋白 ALB(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B167 | β2微球蛋白(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B168 | α1微球蛋白(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B169 | 转铁蛋白 TRF(散射比浊法) | T | 3
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B170 | 高敏C反应蛋白 (散射比浊法) | T | 7
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B171 | 抗链球菌溶血素O(散射比浊法) | T | 7
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B172 | 类风湿因子 RF(散射比浊法) | T | 6
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B173 | *游离k轻链(散射比浊法) | T | 4
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B174 | *游离λ轻链(散射比浊法) | T | 4
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B175 | a2巨球蛋白(散射比浊法) | T | 4
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B178 | 缓冲液 | ml | 0.5
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | B179 | 稀释液 | ml | 0.5
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | B180 | 细菌性阴道病联合检测项目 | T | 100
14 | 尿干化学项目 | B181 | 尿试纸条 | T | 100
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | B198 | 丙肝抗体试剂 | T | 34
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | B199 | 梅毒抗体试剂 | T | 33
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | B200 | *HIV试剂(4代） | T | 33
16 | 血气分析试剂项目 | B201 | *血气分析试剂(ICU） | T | 70
16 | 血气分析试剂项目 | B202 | 血气分析试剂（麻醉科） | T | 30
带*为标段内核心产品

## 技术参数要求表
绍兴市上虞人民医院检验试剂耗材及配套服务项目（SYRMYY-SJ-2020-02) 技术参数要求表
标段号 | 标段名称 | 参数序号 | 技术参数要求
01 | 五分类血液分析项目 | 1 | ★单机能检测目录内的所有项目
01 | 五分类血液分析项目 | 2 | 单台仪器：血常规检测速度≥90样本/小时；体液检测速度：≥40样本/小时，可连续添加样本
01 | 五分类血液分析项目 | 3 | CRP检测速度：≥180测试/小时，可连续添加样本
01 | 五分类血液分析项目 | 4 | 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释
01 | 五分类血液分析项目 | 5 | ▲样本用血量：全自动进样模式时用血量≤90微升；开盖模式时用血量≤90微升；末梢血预稀释模式用血量≤20微升
01 | 五分类血液分析项目 | 6 | ▲有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正，且无需额外试剂
01 | 五分类血液分析项目 | 7 | 白细胞分类计数：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰
01 | 五分类血液分析项目 | 8 | 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道、低值血小板通道
01 | 五分类血液分析项目 | 9 | ▲低值血小板检测：具有单独的核酸荧光染色的通道进行血小板计数
01 | 五分类血液分析项目 | 10 | 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数、白细胞分类
01 | 五分类血液分析项目 | 11 | 检测光源：采用半导体激光
01 | 五分类血液分析项目 | 12 | 流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能
01 | 五分类血液分析项目 | 13 | ▲系统扩展性：血球仪可以连接CRP/SAA一体机组成流水线
02 | 全自动血型分析项目 | 1 | ★单机能检测目录内的所有项目
02 | 全自动血型分析项目 | 2 | ▲试剂卡：玻璃珠介质
02 | 全自动血型分析项目 | 3 | 抗体效价测定：采用连续稀释
02 | 全自动血型分析项目 | 4 | 试剂卡开孔：有独立的开孔器，不使用加样针开孔
02 | 全自动血型分析项目 | 5 | ▲结果判读：正反两面扫描卡，并自动保存结果图像，自动判读结果
02 | 全自动血型分析项目 | 6 | ▲离心时间≤5分钟
02 | 全自动血型分析项目 | 7 | 试剂卡效期：试剂卡机上稳定性至试剂卡失效，试剂卡效期≥8个月，支持储存（2-25℃）
02 | 全自动血型分析项目 | 8 | 单机测试速度≥300测试/小时
02 | 全自动血型分析项目 | 9 | 标本位：≥30个常规标本位，≥5个急诊标本位
02 | 全自动血型分析项目 | 10 | 急诊插入：随时插入，无需停止正在进行的实验
02 | 全自动血型分析项目 | 11 | ▲试剂库：≥140个试剂
02 | 全自动血型分析项目 | 12 | 最高能实现4小时无人值守功能
03 | 血凝项目 | 1 | ▲样本采用穿刺取样，无需开盖，便于复查；全程闭盖避免气溶胶带来的生物危害
03 | 血凝项目 | 2 | ▲凝固法采用摆动磁珠法
03 | 血凝项目 | 3 | ★试剂配套设备为同一品牌且单机检测如下项目：PT,APTT,Fib,TT,D-D,FDP,VWF,AT,PC,PS,LA,凝血因子8个，Anti-Xa等
03 | 血凝项目 | 4 | 单机PT测试速度≥400测试/小时
03 | 血凝项目 | 5 | 标本位：≥200个常规标本位，试剂位：≥70个机上试剂位
03 | 血凝项目 | 6 | 常规4项PT,APTT,Fib,TT的批内和批间CV值≤5%
03 | 血凝项目 | 7 | 常规4项PT,APTT,Fib,TT的上机稳定期需≥24小时
03 | 血凝项目 | 8 | FIB当被测血浆1:20稀释时，在试剂盒的线性范围(1.5-9g/l)内，其线性相关系数R≥0.98
03 | 血凝项目 | 9 | FIB检测对下列物质影响不敏感：纤维蛋白降解产物 FDP < 130 µg/ml，水蛭素 < 3 µg/ml和肝素(UFH和LMWH) < 2IU/ml
03 | 血凝项目 | 10 | D-D采用国际标准化单位FEU,且cut-off值为0.5 FEU
03 | 血凝项目 | 11 | ▲D-D检测当类风湿因子< 1000 IU/mL时不产生干扰
04 | 干式生化分析项目 | 1 | ★单机能检测目录内的所有项目
04 | 干式生化分析项目 | 2 | ▲检测方法：多层涂膜干化学法
04 | 干式生化分析项目 | 3 | ▲可用标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血
04 | 干式生化分析项目 | 4 | ▲试剂：机上稳定性≥7天
04 | 干式生化分析项目 | 5 | 测试方式：随机上样：组合或单一
04 | 干式生化分析项目 | 6 | 测试速度：≥900测试/小时
04 | 干式生化分析项目 | 7 | 样本位：≥150个常规样本；≥10个专用急诊样本位
04 | 干式生化分析项目 | 8 | 试剂库：≥120个机上试剂位；大于等于10000个测试容量
04 | 干式生化分析项目 | 9 | 定标：定标周期≥6个月
04 | 干式生化分析项目 | 10 | 样本管理：监测凝块、气泡，感应液体水平，样本不足等
05 | 电泳项目 | 1 | ★单机能检测目录内的所有项目
05 | 电泳项目 | 2 | ▲检测方法：毛细管内高压液相电泳法
05 | 电泳项目 | 3 | 检测速度：血清检测速度≥90测试/小时
05 | 电泳项目 | 4 | ▲检测通道：≥八条并行毛细管通道同时运行
05 | 电泳项目 | 5 | 毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁
05 | 电泳项目 | 6 | 电泳温控系统:采用精确温控系统（4℃-85℃），非风冷控温
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 1 | ▲检测项目包含HbA1c(s-A1c)、HbF、HbA1
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 2 | ★检测速度：≤30秒/测试（标准模式）
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 3 | 样本要求：全血或稀释样本，全血3μl，稀释血80μl，在稀释部进行自动稀释
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 4 | 取样：原始管盖帽穿刺，各个检测试剂可单独更换
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 5 | 标本一次性进样数量≥90个，且可连续进样
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 6 | ▲带急诊插入位置
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 7 | ▲试剂组成部分：各试剂独立包装，可单独更换
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 8 | 检测方式：双波长（检测波长415nm和500nm）
06 | 糖化血红蛋白项目（离子交换HPLC法） | 9 | 批内、批间精密度 CV＜1%
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 1 | ★配套免疫分析仪需和流水线同一品牌
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 2 | ▲流水线上能检测标段内所有项目
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 3 | 总速度要求：≥1300T/h，单模块测试速度≥160T/h
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 4 | 可以通过模块式连接组合，每个组合≥4个模块，具有可扩展和重新组合的功能
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 5 | 采用智能轨道，每个模块配备专属样本缓冲区且缓冲样本数量≥100个
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 6 | ▲定标：标段内所有项目仅需2点定标
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 7 | ▲β-HCG检测试剂要求：未稀释前最高检测值≥10000mIU/mL
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 8 | 样本探针采用一次性Tip头，防止交叉污染
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 9 | ▲具备实时急诊样本插入功能，急诊项目肌钙蛋白、HCG、BNP等，上机出结果≤10分钟。
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 10 | CYFRA21-1检测试剂要求：未稀释前最高检测值≥500 ng/mL
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 11 | 具备独立进样单元（若进样单元和出样单元共用同个机械抓手，则要求厂家额外提供单独专用进样单元，以保证检测效率），进样区单次样本装载容量≥600管。进样速度≥1300管/小时
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 12 | 离心单元处理能力≥900管/小时。且能够同时处理各种原始管,包括13x75mm、13x100mm、16x75mm、16x100mm试管等；离心机具备自动平衡能力
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 13 | 具有标本血清质量检测功能，能对标本进行拍照，并将照片传至LIS系统，便于查看标本情况
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 14 | 样本离心状态监测：采用激光技术可透过3层及以上样本条形码进行离心状态识别
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 15 | 流水线轨道速度≥2000管/小时，能对多种试管类型混合上样时进行自动选择性去盖;去盖的速度需≥1400管/小时
07 | 免疫试剂项目1（电化学发光法或化学发光法） | 16 | ▲分杯能力，每个原始管分杯的子管数需满足≥15管；可自动在分杯管上自动粘贴与原始管相同的条形码，并打印中文字符，便于标本溯源
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 1 | ▲单机能检测目录内的所有项目
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 2 | ★检测方法：磁微粒化学发光法
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 3 | 检测速度：≥200T/小时
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 4 | 样本处理模式：原管上机，多种预稀释比例选择，急诊优先，批量处理
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 5 | 样本位：≥100个样本位，测量过程可循环追加，有急诊优先通道
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 6 | ▲样本针和试剂针：为防止标本和试剂，试剂间的交叉污染，样本针与试剂针独立分开工作，且试剂针≥3个
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 7 | 样本稀释功能：能在机自动稀释，PMT检测功能
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 8 | 加样精密度：≤1%
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 9 | 定标：所提供的试剂盒所有项目需2点定标
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 10 | 多项目复合定标液及质控液、标准品包含于试剂盒中，传染病8项质控品都有CFDA注册证
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 11 | 吸样感应：具有压力液面感应器、光路气泡感应器、凝块检测提示、样本量不足的检测和提示
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 12 | 独立单孔反应杯，采用倾倒式添加，无需人工排列
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 13 | 样本量：加样量5-50微升，多种吸样模式可选择
08 | 免疫试剂项目2（化学发光法） | 14 | ▲优生优育TORCH10项，需提供同一品牌的5项IgG亲和力试剂用于临床诊断
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 1 | ★单机能检测目录内的所有项目
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 2 | ▲检测方法：酶促化学发光法
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 3 | ▲样本位：≥50个，可随时添加；试剂仓位：≥10个，可随时添加
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 4 | 批内重复性：CV﹤10%
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 5 | 携带污染率：≤10ppm
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 6 | 液面探测/自动重测：支持
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 7 | 准确度：回收率应在85%-115%范围以内
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 8 | 最低检出限：胃蛋白酶原I：5 ng/ml；胃蛋白酶原II：1ng/ml；胃泌素17：1pmol/L
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 9 | ▲线性：胃蛋白酶原I在10-200 ng/ml浓度区间内，其相关系数r不低于0.990；胃蛋白酶原II在1.0-90ng/ml浓度区间内，其相关系数r不低于0.990；胃泌素17在1.0-50pmol/L浓度区间内，其相关系数r应不低于0.990
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 10 | 检测范围：胃蛋白酶原I：10-400ng/ml；胃蛋白酶原II：1-200ng/ml；胃泌素17：1-100pmol/L
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 11 | 重复性：批内变异系CV≤10%
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 12 | 批间差：批间变异系数CV≤15%
09 | 免疫试剂项目3（化学发光法） | 13 | ▲胃泌素17在无稳定剂情况下，2-8℃保存48小时仍可检测。
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 1 | 单机能检测目录内的所有项目
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 2 | ▲采用磁微粒化学发光免疫分析技术
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 3 | ▲免疫分析速度≥350测试/小时
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 4 | 样品容量：≥120个样品位，原始管上机，运行状态中随时添加
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 5 | 孵育样品位容量：≥250个
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 6 | 具备预分杯功能，预分杯冷藏储存样品位≥280个
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 7 | 样品进样中心可以独立运行并允许：随机运行,样品随机组合
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 8 | ▲试剂位：一次装载≥50个试剂，且低温冷藏（4-10℃）
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 9 | 探针具有液面感应功能；探针具备血凝块监测及纠正功能
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 10 | 探针内部和外部的清洗：超声波及缓冲液清洗，携带污染率<1ppm
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 11 | ▲检测运行过程中随时连续加载或更换试剂盒、缓冲液等消耗品；自动收集废弃物（包括试剂盒、反应杯、废液等）
10 | 免疫试剂项目4（化学发光法） | 12 | 具备在机自动稀释功能
11 | 急诊免疫试剂项目 | 1 | ★单机能检测该标段所有项目
11 | 急诊免疫试剂项目 | 2 | ▲适用样本类型：全血，血清或血浆（肝素结合蛋白除外）等
11 | 急诊免疫试剂项目 | 3 | 试剂片：一次性装载≥320T
11 | 急诊免疫试剂项目 | 4 | 检测速度：≥100T/小时；所有项目测试速度≤20min/测试
11 | 急诊免疫试剂项目 | 5 | ▲样本进样：≥50个，并可连续添加；样本管自动混匀；样本类型自动识别；原始管上样，全血不需脱帽
11 | 急诊免疫试剂项目 | 6 | 信息传输：标本均可实现自动识别、全自动进样、双向LIS
11 | 急诊免疫试剂项目 | 7 | 校准方式：所有检测项目无需校准，内置二维码校准信息
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 1 | 单机能检测目录内的所有项目
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 2 | ★试剂与配套仪器需同一品牌
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 3 | 单机测试速度≥180T/H
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 4 | 试剂位：≥24个
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 5 | 样本位：≥72个
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 6 | ▲白蛋白原倍检测线性：≥10000 mg/dL；a1微球蛋白：0.5-18 mg/dL
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 7 | 项目拓展性：IgG亚型1-3、游离轻链（k轻链、λ轻链）、糖缺失性转铁蛋白
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 8 | ▲抗原过量自动检测功能
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 9 | ▲标本自动稀释功能，稀释倍数≥1：10000
12 | 特定蛋白分析项目(散射比浊法) | 10 | 无须停机添加、更换任何试剂、样本、稀释条等所有消耗品
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 1 | ★提供全自动生殖道分泌物工作站：全自动检测， 集加样、温控、检测、报告、数据统计一体
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 2 | 单机能检测：过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、葡萄糖甘酶、pH值等
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 3 | ▲检测速度：≥70T/小时
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 4 | ▲样本位及进样模式：一次性可装载≥30人份；不停机进样
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 5 | ▲全方位预警：样本液不足报警、样本检测凝块报警、Tip头不足报警、试剂不足报警、板卡用尽前预警、废弃仓清理报警、试剂位切换提示、耗材位的切换提示等
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 6 | 采用一次性Tip头，避免加样交叉污染
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 7 | 双试剂位+双耗材位自动切换
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 8 | 采用CCD拍照检测，自动识别检测孔位，多位点采样，模拟人眼判断结果
13 | 细菌性阴道病联合检测项目 | 9 | 质控：质控品需有注册证，具备质控品上机功能
14 | 尿干化学项目 | 1 | 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等
14 | 尿干化学项目 | 2 | ★测定速度：连续测试≥510条/h
14 | 尿干化学项目 | 3 | ▲工作方式：自动连续测试，单条测试，具有自动感应尿试纸条功能
14 | 尿干化学项目 | 4 | 测试波长：550nm，620nm，720nm
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 1 | ▲单机测试速度≥300测试/小时；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 2 | 样本要求：可原始样本管上样；样本位：≥300个
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 3 | 试剂位：≥36个；试剂仓具有2-8℃独立冷藏功能，仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 4 | 急诊功能：具备独立急诊位，急诊样本随时插入，优先处理；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 5 | ▲加样设置：采用钢针加样，并提供携带污染率≤0.1PPM的有效测试报告；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 6 | 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 7 | 条码识别功能：具条码自动识别功能和人工输入功能；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 8 | 丙肝抗体检测可同时检测IgG、IgM(以说明书或注册证为证）；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 9 | HIV第四代试剂，通过欧盟CE List A认证)；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 10 | 术前三项采用两步法反应，避免HOOK效应
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 11 | ▲批间CV≤10%；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 12 | ▲检测试剂和校准品、质控品有注册证为同一品牌，并符合国际量值溯源体系要求；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 13 | 试剂有效期不得低于12个月；
15 | 输血前特殊检测试剂项目（发光法） | 14 | 检测试剂与校准品、质控品分开包装。
16 | 血气分析试剂项目 | 1 | ▲重症监护室 实际测量参数要求：血气模块：pCO2、pO2、pH；血氧模块：Hb（血红蛋白）、SO2（氧饱和度）、FO2Hb（氧和血红蛋白）、FHHb（还原血红蛋白）、FCOHb（碳氧血红蛋白）、FMetHb（高铁血红蛋白）；电解质模块：K+、Na+、Cl-、Ca2+；代谢物模块：Glu、Lac
16 | 血气分析试剂项目 | 2 | ▲检测范围要求：pH：6.300-8.000；PCO2：5-250mmHg；PO2：0-800mmHg；Hb：0-277g/L；K：0.5-25mmol/L；Na：7-350mmol/L；Ca：0.2-9.99mmol/L；Cl：7-350mmol/L；乳酸检测范围：0～30mmol/L；Glu：0-60mmol/L
16 | 血气分析试剂项目 | 3 | ▲试剂有效期≥1年
16 | 血气分析试剂项目 | 4 | 标本类型：全血、动脉血、毛细管血、血清、血浆、透析液、质控品、气体等
16 | 血气分析试剂项目 | 5 | 采血量：用血量少，微量样本模式全参数测定时标本用量≤100µl
16 | 血气分析试剂项目 | 6 | 进样方式：自动吸样；注射器、毛细管、血气采血针等
16 | 血气分析试剂项目 | 7 | 更换试剂后无须预热，立即可以进入工作状态；
16 | 血气分析试剂项目 | 8 | ▲液体、气体双定标，两点定标和一点定标可选择，时间可选，不影响临床实际操作；全天定标时间合计＜60分钟；采用长寿命电极，所有电极均可使用1年以上
16 | 血气分析试剂项目 | 9 | 测定速度：≤120秒/T。
16 | 血气分析试剂项目 | 10 | 血氧模块：至少128个波长光学检测系统，精准度高，寿命长，免维护。
16 | 血气分析试剂项目 | 11 | 质控要求：血气分析仪检测不消耗测试数；提供质控图表
16 | 血气分析试剂项目 | 12 | 可自动绘制酸碱状态图，并可自动打印。附打印报告。